**附件2：**

**低温保存箱采购主要技术参数及商务要求**

1. 有效容积≥260升。

2. 温度控制：≤-20℃,温度数字显示，超温报警，断电记忆功能。

3. 安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温超高报警）。

4. 温控报警，至少有四个独立空间能贮存四种不同血型冰冻血浆，非同型血明确分开。

5.抽屉≥6个。

6.门锁扣设计。

7. 样式：立式。

8. 电源：220V/50Hz。

9. 设备验收合格后整机保修叁年，终身维修。