**附件2：**

**牙科综合治疗台采购主要技术参数及规格要求**

1.电压：220VAC, 50Hz, 10A

2.功率：≥300W

3.水源水压范围 ：0.2 - 0.4Mpa, 流量>10L/min

4.供气压力范围： 0.55 - 0.80Mpa, 流量>55L/min

5.口腔灯亮度功率：12VAC，功率50W，光照度8000-20000 Lux

6.器械盘最大负重：3kg

7.靠背活动范围：110°-178°

8.牙椅调节：头枕可调节，适合小孩和成人体位

9.椅子负载能力：145kg

10.高速气涡轮手机：空转速≥35×10r/min（空压：0.22Mpa）

11.低速气涡轮手机：空转速≥18×10r/min（空压：0.3Mpa）

12.强吸唾器：输入气压≥0.4 Mpa，真空度不小于10Kpa，抽水速率不小于1000 ml/min

13.弱吸唾器：输入水压0.2 Mpa，真空度不小于27 Kpa，抽水速率不小于400 ml/min

14.观片灯亮度：≥2000cd/m²

15.椅子最高离地高度：≥800mm

16.椅子最低离地高度：≤420mm