南宁市第三人民医院

关于医疗设备（生物刺激反馈仪）

采购项目（202204202）质疑答复书

**质疑人：**吉安芳薇医疗器械有限公司

**委托代理人：**邹国友

**联系电话：15277171686**

贵公司于2022年4月22日现场递交的方式递交了关于医疗设备（生物刺激反馈仪）采购项目（202204202）中标结果的《质疑函》，经本单位审查符合规定，予以受理。

针对贵公司提出的质疑，我单位及时将质疑情况反馈至采购人处并进行了认真核实，同时核实材料并现场考察南宁三车医疗器械有限公司提供的竞标产品（MLD B4T 综合版）。后组织原评标委员会答复质疑，结合原评标委员会意见，现对质疑事项答复如下：

**质疑事项1**：贵公司认为南宁三车医疗器械有限公司提供的竞标产品完全不满足招标参数“1.3★采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立、行走、模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练。”的要求。谈判小组依据南宁三车医疗器械有限公司提供的投标文件和质疑进行了核查，并实地考察了南京麦澜德公司生产的生物刺激反馈仪（型号MLD B4T综合版），认定南京麦澜德公司生产的生物刺激反馈仪（型号MLD B4T综合）无蓝牙无线传输功能，该仪器用户手册上亦未介绍有蓝牙传输功能。不满足招标文件的实质性要求，质疑成立。

**质疑事项2：**贵公司认为南宁三车医疗器械有限公司提供的竞标产品完全不满足招标参数“1.7 ★测量范围：1μV～3000μV(r.m.s)。”的要求。谈判小组依据南宁三车医疗器械有限公司提供的投标文件和质疑进行了核查，现场核查及用户手册（P4）产品性能指标显示：反馈阈值范围 6μV～999μV(r.m.s)。不满足招标文件的实质性要求。质疑成立。

**质疑事项3：**贵公司认为南宁三车医疗器械有限公司提供的竞标产品完全不满足招标参数“1.5 ★双级联接口，可最多同时级联4台主机，扩展为16通道。”的要求。谈判小组依据南宁三车医疗器械有限公司提供的投标文件和质疑进行了核查，现场核查南京麦澜德公司生产的生物刺激反馈仪（型号MLD B4T综合）具备双级联接口，并可同时级联4台主机，扩展至16通道。与应标参数要求相符。质疑不成立。

**质疑事项4：**贵公司认为南宁三车医疗器械有限公司提供的竞标产品不满足招标参数“1.9 输出电流：0～100 mA，最小可调节步长50 µA，可实现0-600μA的微电流刺激。”的要求。谈判小组依据南宁三车医疗器械有限公司提供的投标文件和质疑进行了核查，现场核查及用户手册（P4）4.2 1.输出刺激强度0-100mA可调，0.5mA调节 ，误差：+/-20%。与应标参数要求不符。质疑成立。

**质疑事项5：**贵公司认为南宁三车医疗器械有限公司提供的竞标产品不满足招标参数“2.6 经皮神经电刺激具有连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解。”的要求。谈判小组依据南宁三车医疗器械有限公司提供的投标文件和质疑进行了核查，现场核查及用户手册未见有经皮神经电刺激模式。与应标参数要求不符。质疑成立。

**质疑事项6：**贵公司认为南宁三车医疗器械有限公司提供的竞标产品完全不满足招标参数“2.7 微电流刺激采用500ms刺激脉宽，微安级电流输出，可实现组织细胞修复，解决伤口愈合、瘢痕淡化、促进循环、淋巴水肿等问题。”的要求。谈判小组依据南宁三车医疗器械有限公司提供的投标文件和质疑进行了核查，现场核查及用户手册（P4）4.2电刺激器性能3.输出脉宽范围是20μs-1000μs可调 ，10μs，误差+/-20%。现场核查该机型未见有微电流电刺激功能。与应标参数要求不符。质疑成立。

综上所述，贵公司所提出的质疑事项1、2、4、5、6成立，质疑事项3不成立。我单位认为贵公司质疑成立。

因南宁三车医疗器械有限公司竞标产品性能不满足招标文件的实质性要求，存在违反《中华人民共和国招标投标法》第33条，依据《中华人民共和国招标投标法》第54条规定，该公司竞标文件无效。因此，取消其成交第一候选人资格。

以上是对贵公司所提质疑的答复，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十七条规定，如质疑人对本次答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内请书面向我院纪检监察室提出。纪检监察室电话：0771-3183139。

南宁市第三人民医院

2022年5月26日